射频热凝器技术参数

热凝器的技术参数：

一、品牌及资质要求：

1.	厂家射频产品行销19年以上，形成了从神经外科到疼痛科射频全系列产品；能提供中枢神经系统到外周神经系统整体治疗解决方案；唯一能提供单极、双极以及四极产品全系列产品的厂家。

2.	公司注册资金超过1亿，公司创建时间超过35年，保证能为射频产品全生命周期提供最完善的服务。

二、射频热凝器基本参数

1、显示屏：≥10寸高亮、高分辩率触控4K强化玻璃触控显示屏，中文操作界面，内置一键式模式控制模块，操作简单方便。

2、全智能双向无阻尼飞梭控制系统，符合临床操作习惯

3、自带一体化隐藏式提手，便于手术室移动设备使用。

三、性能参数

*1．热凝器额定输出功率：不大于36W（符合最新SFDA要求，功率低于50W更安全）

*2．射频输出频率：460kHz

3．射频热凝输出方式：

3.1、智能连续输出，自动提供合适功率输出，提供一键式治疗模式，临床操作简单方便；

3.2、智能脉冲输出，内设多种治疗模式，一键式操作，便于临床操作；

*3.3、具有自动切换单极、双极多种治疗模式，多极模式下分别显示多个电极功能及参数，并分别控制每个电极的参数保证治疗的安全。

4．射频热凝输出方式：

1、自动连续输出，一键式选择治疗模式；

2、自动脉冲输出，一键式切换治疗模式；

*5．可与同一品牌手术导航以及立体定向系统配套使用。便于日后临床升级使用需求。

6．热凝器恒温热凝时间范围和精度：

热凝时间范围为10s-600s，步长为1s；

7．倒计时功能：

具有有效消融时间的倒计时功能，帮助临床更精确地判断射频消融过程

8．热凝器温度测温范围：20℃-100℃；

9．热凝器的恒温热凝温度

9.1连续射频输出时

9.1.1设定范围应为35℃-95℃，步长为0.1℃；

9.2脉冲射频输出时

9.2.1设定范围应为35℃-50℃，步长为0.1℃；

10．热凝器的负载阻抗范围：50Ω-2000Ω。

11．电刺激定位

11.1 电压刺激定位

a) 刺激电压的脉冲频率分为单次脉冲（Single Pulse）和多次脉冲1Hz ～200Hz内，自定义多档可调节；

b) 刺激电压的脉冲宽度分为0.1ms～3.0ms，自定义多档可调；

c) 刺激电压的脉冲幅度为0 V～10V，步长为0.1V；

11.2 电流刺激定位

a) 刺激电流的脉冲频率分为单次脉冲（Single Pulse）和多次脉冲1Hz ～200Hz内，自定义多档可调节；

b) 刺激电流的脉冲宽度分为0.1ms～3.0ms，自定义多档可调；

c) 刺激电流范围：

—负载阻抗为50Ω-1000Ω：0mA-10mA；步长为0.1mA；

12．电生理阻抗定位的测量范围：0Ω-2000Ω；（人体最高电阻抗不超过2000Ω）

13．系统自测试程序:自动检测主机、电极和导线的工作状态；

14．手控开关：可由手控开关控制热凝、电刺激的启动或停止；

15. 自动报警功能：电极前端温度传感器故障、超预置温度等状态自动报警；